Хабарландыру

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық жабдықтар сатып алуды өткізу туралы.

с.Жанибек.	25.11.2021ж

1. Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Жәнібек аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны; Батыс-Қазақстан облысы; Жәнібек ауданы; Жәнібек ауылы, Жеңіс көшесі, 17-үй мекенжайы бойынша орналасқан сізді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық жабдықтар сатып алуға қатысуға шақырады.

2. Жеткізу көлемі мен талап етілетін мерзімдері көрсетілген атаулардың тізбесі, сондай-ақ баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомалар туралы ақпараттың мазмұны:

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена в тенге | Сумма в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монитор пациента с принадлежностями | комплект | 1 | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 |
| 2 | Чемодан экстренной медицинской помощи в комплекте | комплект | 1 | 2 100 000 | 2 100 000 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 5 660 000 |

Технические характеристики

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ) | Монитор пациента с принадлежностями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) |  | Техническая характеристика комплектующего к МТ |  |  |  | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |  |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монитор пациента исполнения M, L с принадлежностями |  |  | Монитор пациента многофункциональный - устройство для постоянного контроля параметров жизнедеятельности пациентов в условиях реанимации и интенсивной терапии, во время проведения оперативных вмешательств, при проведении противошоковой терапии, а также тяжелых пациентов в стационарных отделениях ЛПУ и во время транспортировки. Монитор снабжен трехуровневой системой тревог и подходит для новорожденных, детей и взрослых. Технические характеристики: Конструктивные характеристики: Управление:- посредством сенсорного экрана, поворотного манипулятора и 5 функциональных клавиш Внутренняя охлаждающая система: - внутренняя герметичная охлаждающая система без использования вентиляторов Готовность к работе: - максимум 5 сек. после включения Центральная система мониторинга: - возможность безпроводного объединения (наличие необходимых плат) Питание- 80-264 VAC, 47-63 Гц Потребляемая мощность: - не более чем 28 ВA Класс защиты: - I Время работы на аккумуляторе: - 3 – 3,5 часа, в зависимости от режима работы Измерение ЭКГ / ДЫХ: Количество каналов: - в случае пятиэлектродного кабеля: - 1 , 1 в каскаде, 2 или 3 - в случае трехэлектродного кабеля: - 1 или 1 в каскаде Доступные отведения ЭКГ: - в случае пятиэлектродного кабеля: - I, II, III, aVR, aVL, aVF, V - в случае трехэлектродного кабеля: - I, II, III Входное сопротивление: - >5 Mом Ток утечки пациента: - < 10 мкA Макс. входная амплитуда: - ± 10 мВ Макс. входной потенциал: - ± 500 мВ Частота квантования: - 500 Гц / 16 бит Диапазон переноса (-3 дБ): - Диагностика: - 0,05 ÷ 150 [ Гц ] - Мониторинг: - 0,5 ÷ 40 [ Гц ] - Хирургия: - 1 ÷ 20 [ Гц ] Фильтр помех от электросети (notch): - 50 Гц, 60 Гц CMRR: - Диагностика: - ≥ 95 дБ - Мониторинг: - ≥ 105 дБ - Хирургия: - ≥ 105 дБ Метод измерения волны ДЫХ: - импедансный Отведение для измерения: - II Диапазон измерени импеданса: - 200 ÷2500 [ Ом Чувствительность измерения: - 0,3 Ом Входное сопротивление: - > 2,5 Mом Диапазон переноса (-3 дБ):: - 0,2 ÷ 2,5 [ Гц ] Защита от импульсов дефибрилляции: - 5kВ/360 Дж, при условии работы с оригинальным кабелем ЭКГ - время восстановления ЭКГ: - ≤ 5 сек. Защита от электрохирургических инструментов: - резка: - 300 Вт. - коагуляция: - 100 Вт. - время восстановления ЭКГ: - ≤ 10 сек.Маркер пульсов кардиостимулятора: - для амплитуд от ± 2 до ± 700 мВ Импульсы кардиостимулятора игнорируемые при расчете ЧСС: - амплитуда: - ± 2 до ± 700 мВ - ширина: - 0,1 ÷ 2 [ мс ] - время нарастания: - 10 ÷ 100 [ мкс ] Частота сердечных сокращений: - взрослый: - 15 ÷ 300 [ 1/мин ] - ребенок: - 15 ÷ 350 [ 1/мин ] - новорожденный: - 15 ÷ 350 [ 1/мин ] - разрешение: - 1 [ 1/мин ] - точность: - ± 1% или ± 1 [ 1/мин ], в зависимости от того, что больше - чувствительность обнаружения комплексов QRS:- ≥ 300 мкВ (пик-пик) Диапазон измерения PVC: - взрослый: - 0 ÷ 300 [ 1/мин ] - ребенок: - 0 ÷ 350 [ 1/мин ] - новорожденный: - 0 ÷ 350 [ 1/мин ] - разрешение: - 1 [ 1/мин ] Диапазон измерения ST: - -2,0 do +2,0 [ мВ ] - разрешение: - 0,01 мВ - точность в диапазоне -0,8÷0,8 [ мВ ]: - ±0,02 мВ или 10%, в зависимости от того, что больше - точность вне диапаз. -0,8÷0,8 [ мВ ]: - не определена Диапазон измерения ЧД: - взрослый: - 0 ÷ 120 [ 1/мин ] - ребенок: - 0 ÷ 150 [ 1/мин ] - новорожденный: - 0 ÷ 150 [ 1/мин ] - разрешение: - 1 [ 1/мин ] - точность в диапазоне выше 5: - ± 2 [ 1/мин ] - точность в диапазоне до 5: - не определена Сообщения анализа аритмии: - ASYSTOLE - VENTRICULAR FIBRILLATION - VENTRICULAR TACHYCARDIA - VPB R ON T - MULTIPLE VPB - TRIPLETS - COUPLETS - ACCIDENTAL VPB - BIGEMINY - TRIGEMINY - TACHYCARDIA - BRADYCARDIA - VPB multiform - PACE NOT CAPTURED - PACER NOT PACED - PACER NOT FUNC. - MISSED BEAT - PERMATURE BEAT - RHYTM LEARNING - NORMAL RHYTM - NORMAL SINUS RHYTM - IRREGULAR RHYTM - PACE RHYTM - Noise - Signal is too small - Error - Learning Измерение температуры: Количество каналов: - 2 Диапазон измерения: - 5 – 50 ° C Точность измерения: - ± 0,1 ° C в диапазоне 25 – 50 ° C Предельные значения сигналов тревоги: - 5.0 ÷ 45.0 ° C Измерение SpO2: Диапазон измерения SpO2: - 0 ÷ 100 [ % ] - точность измерения: - ±2 [ % ] для результата 70 ÷ 100 [ % ] - не определено для <70 [ % ] - разрешение: - 1 [ % ] Диапазон измерения частоты пульса:- 25 ÷ 250 [1/мин ] - точность измерения: - ±2 [ 1/мин ] - разрешение: - 1 [ 1/мин ] Диапазон измерения индекса перфузии: - 0 ÷ 20 [ %] - разрешение: - 0,01 [ % ] Измерение НИАД: Метод измерения: - осциллометрический, с минимальной чувствительностью к артефактам Режимы измерения: - ручной / автоматический Диапазон измерения давления крови: - систлическое ( СИС ): - взрослый: - 40 ÷ 270 [ мм рт. ст. ] - ребенок: - 40 ÷ 200 [ мм рт. ст. ] - новорожденный: - 40 ÷ 130 [ мм рт. ст. ] - диастолическое ( ДИА ): - взрослый: - 10 ÷ 210 [ мм рт. ст. ] - ребенок: - 10 ÷ 162 [ мм рт. ст. ] - новорожденный: - 10 ÷ 90 [ мм рт. ст. ] - среднее ( САД ): - взрослый: - 20 ÷ 230 [ мм рт. ст. ] - ребенок: - 20 ÷ 175 [ мм рт. ст. ] - новорожденный: - 20 ÷ 100 [ мм рт. ст. ] Дефиниция: - 1 [ мм рт. ст. ] Точность измерения: - средняя погрешность: - < ±5 [ мм рт. ст. ] - стандартная погрешность: - < 8 [ мм рт. ст. ] Давление в манжете: - точность измерения: - ±2 [ мм рт. ст. ] или ±1% результата, в зависимости от того, что больше - разрешение: - 1 [ мм рт. ст. ] - установленное входное давление: - автоматически Защита от избыточного давления в манжете: - взрослый: - 297 ±3 [ мм рт. ст. ] - ребенок: - 250 ±3 [ мм рт. ст. ] - новорожденный: - 150 ±3 [ мм рт. ст. ] Максимальное время измерения: - взрослый: - < 120 сек. - ребенок: - < 120 сек. - новорожденный: - < 90 сек. Дисплей: Тип дисплея: - TFT, цветной - подсветка: - LED - размеры экрана: - 246 x 184 мм (12,1”) - дефиниция: - 1024 x 768 пикселей - угол зрения: - > 160 ° Тип сенсорной панели: - резистивная Количество кривых: - до 10, в зависимости от режима работы Скорость кривой ЭКГ: - 25, 50 мм/сек., функция заморозки петель Амплитуда кривой ЭКГ: - 2.5, 5 , 10 , 20 мм/мВ Наблюдение за параметрами: - наблюдаемые параметры: - ЧСС, SpO2 , ИП, ПУЛЬС, СИС, ДИА, T1, T2, ΔT - сигнал тревоги при превышении - предельных значений: - акустический и оптический, согласно EN 60601-1-8 Графические тренды: - 2, 8, 24, 48 и 72 часа Табличные тренды: - 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 мин. или при измерении НИАД Размеры корпуса (без держателя): - 312 x 282 x 132 мм Вес: - около 3,6 кг |  |  | 1 шт. |  |
|  |  | Базовая комплектация: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Измерительный модуль |  |  |  | Описание |  | Количество |  |
|  |  |  | Оборудование ЭКГ |  |  |  | Кабель ЭКГ – трехэлектродный или пятиэлектродный Электроды одноразовые взрослые или детские |  | 1 (по выбору заказчика) 50 (по выбору заказчика) |  |
|  |  |  | Оксиметрическое оборудование |  |  |  | Пальцевой датчик для взрослых Удлинитель датчика |  | 1 1 |  |
|  |  |  | Оборудование НИАД |  |  |  | Манжета для взрослых (средняя), манжета для взрослых (средняя), детская манжета Трубка манжеты |  | 3 (другие манжеты по специальному заказу) 1 |  |
|  |  |  | Оборудование для измерения температуры |  |  |  | Оральный/ректальный датчик для взрослых Поверхностный датчик для взрослых |  | 1 1 |  |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Относительная влажность: - 30 ÷ 95 % (без конденсации) Диапазон рабочей температуры: - 0 ÷ 45 ° C Диапазон температуры хранения: - -20 ÷ 60 ° C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000) | DDP адрес конечного потребителя согласно условиям договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | календарных дней ГКП на ПХВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание не менее ХХ месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калибровка МТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Информация о сервисных центрах | Город |  | ФИО инженера |  |  |  | Тел. круглосуточного дозвона |  | e-mail инженера |
| 9 | Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники | Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Другие требования и условия | Наличие сертификата на инженера, прошедшего обучение на заводе-изготовителе. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техническая спецификация

Чемодан укладка включающий набор инструментов и изделий медицинского назначения для оказания первичной экстренной медицинской помощи новорожденным и детям.

Требования к конструктивным особенностям чемодана:

Корпус чемодана должен быть выполнен из ударостойкого пластика (полиэтилен, двойные стенки), облегчающего общий вес чемодана.

Цвет корпуса – оранжевый.

Быстрый доступ ко всем приборам и медикаментам для последовательной терапии и стабилизации жизненных функций пациента.

Возможность обработки/дезинфекции внутренних частей чемодана.

Края чемодана должны иметь закруглённые углы для минимизации опасности получения травм и ранений о края чемодана.

Наличие не менее 3-х извлекаемых нейлоновых футляров внутри чемодана.

Каждый футляр должен иметь прозрачную верхнюю крышку, через которую просматривается внутреннее содержимое, и застежку-молнию.

Обязательно наличие в нижней секции чемодана: фиксаторов для кислородного баллона, фиксатора для ручного отсоса.

Габариты: не более 360х475х165 мм.

Вес: не более 6,9 кг.

Габариты нейлоновых футляров: не менее 300х270х50 мм, 300х140х50 мм, 150х160х70 мм.

Чемодан должен быть укомплектован следующими изделиями и инструментами:

- Кислородный баллон объемом 2 литра (пустой).

- Кислородный редуктор с возможностью регулировки потока О2 не менее, чем от 0 до 15 л/мин.

- Ручной отсасыватель медицинский. Объем емкости ля всасывания не менее 750 мл. с нанесенной маркировкой 250, 500, 750 мл. Возможность контроля давления всасывания при помощи встроенного устройства с нанесенной шкалой в кПа, см Рт.ст., Бар. Шкала Бар: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 08. Шкала кПа: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.  Шкала см Рт.ст.: 10, 20, 30, 40, 50, 60. В комплекте должен поставляться шланг для отсоса, не менее: 130 см. диаметром не более 8 мм, с канюлей. Вес: не более 850 гр. Размеры: не более 180х130х110 мм. Макс. вакуум: -82кПа, -615 мм Рт.ст., -0,82 бар. Скорость всасывания по воздуху при двух нажатиях на педаль в секунду: не менее 28 л/мин. При максимальной частоте нажатия на педаль скорость всасывания до 72 л/мин. Обязательно наличие клапана для защиты от переполнения).

- Кислородная маска для новорожденных (размер 0 и 1).

- Многоразовый дыхательный мешок. Ручной реанимационный аппарат искусственной вентиляции лёгких для использования у новорожденных с нарушением дыхания. Клапан пациента имеет угол вращения 360 градусов, что позволяет легко проводить вентиляцию с различных позиций. Объем ручного аппарата 300 мл, позволяющий производить вентиляцию с частотой 90 вдохов/мин. Резервный кислородный мешок объемом 500 мл и дополнительный клапан для подачи кислорода. Максимальный дыхательный объем составляет 200 мл. Ручной аппарат ИВЛ выполнен из силикона и полисульфона, что позволяет проводить процесс стерилизации как химическими реагентами, так и в автоклаве до 134 ° С. Без латекса. Наличие в нижней части аппарата ремешка для удобной эксплуатации и удержания. Клапан ограничения давления 4,5кПА=45 смН2О. Вес 233 гр. Габариты: 275х103 мм. Габариты в сложенном состоянии: 125х85 см. Наличие манометра для с нанесенной шкалой для контроля уровня давления (0-60 смН2О), для предотвращения возможного нанесения травмы легкого.

- Воздуховоды Guedell – 3 шт. Три разных размера.

- Спасательное одеяло, золотое/серебряное для обогревания пострадавших при оказании первой помощи при общем переохлаждении, либо для защиты от перегрева в жаркую погоду.

- Перевязочные ножницы.

- Интубационные трубки: 5 шт.

- Ларингоскоп (рукоятка с клинками размером: 00,0 и 1) предназначенный для оральной интубации трахеи при проведении реанимационных мероприятий.

- Интубационный зажим Magill.

Комплект поставки:

1.	Кейс – 1 шт.

2.	Кислородный баллон – 1 шт.

3.	Кислородный редуктор – 1 шт.

4.	Ручной отсасыватель медицинский в комплекте – 1 шт.

5.	Кислородная маска – 1 шт.

6.	Многоразовый дыхательный дыхательный мешок – 1 шт.

7.	Воздуховоды Guedell – 3 шт.

8.	Спасательное одеяло, золотое/серебряное – 1 шт.

9.	Перевязочные ножницы – 1 шт.

10.	Интубационные трубки – 5 шт.

11.	Ларингоскоп (рукоятка с клинками размером: 00,0 и 1) – 1 комплект.

12.	Интубационный зажим Magill – 1 шт.

13.       Пинцет хирургический – 1 шт.

14.       Пинцет анатомический – 1 шт.

15.       Защитные очки – 1 шт.

3. Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

4.Ұсынудың басталу мерзімі 25.11.2021

5.Ұсынудың соңғы мерзімі 02.12.2021

6.Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу 02.12.2021, сағат 16:00-де БҚО, Жәнібек а, Жеңіс көшесі, 17-үй мекенжайы бойынша жүргізіледі.