Хабарландыру

баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық жабдықтар сатып алуды өткізу туралы.

1. Батыс Қазақстан облысының әкімдігі денсаулық сақтау басқармасының "Жәнібек аудандық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны; Батыс-Қазақстан облысы; Жәнібек ауданы; Жәнібек ауылы, Жеңіс көшесі, 17-үй мекенжайы бойынша орналасқан сізді баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық жабдықтар сатып алуға қатысуға шақырады.

2. Жеткізу көлемі мен талап етілетін мерзімдері көрсетілген атаулардың тізбесі, сондай-ақ баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алу үшін бөлінген сомалар туралы ақпараттың мазмұны:

| № | Атауы | Өлшем бірлігі | Саны | Бағасы, теңгемен | Сомасы, теңгемен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АГФ-03/540 - МиниГЕМ гемиглобинцианид әдісімен қандағы жалпы гемоглобинді өлшеуге арналған портативті фотометриялық Гемоглобинометр. | дана | 6 | 787 000 | 4 722 000 |
| 2 | Гипербилирубинемия анализаторы фотометриялық АГФ-02 | дана | 1 | 1 768 500 | 1 768 500 |
| 3 | Оттегі ылғалдандырғыш 200ml | дана | 10 | 132 500 | 1 325 000 |
| 4 | "ВМЭН-150" электрондық медициналық таразы | дана | 3 | 242 500 | 727 500 |
| 5 | Электрондық рэп-1 бой өлшегіші (ВМЭН-150 таразысымен) | дана | 3 | 451 250 | 1 353 750 |
| 6 | OMRON NE-C28 Plus компрессорлық ингаляторы | дана | 5 | 75 000 | 225 000 |
| 7 | DryView 5700 медициналық лазерлік принтер | дана | 1 | 3 825 000 | 3 825 000 |
| 8 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7A-23D | дана | 5 | 415 000 |  |
| Итого |  |  |  |  | 13 946 750 |

Техникалық ерекшелігі 1 қосымшада

3. Жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

4.Ұсынудың басталу мерзімі 14.09.2021

5.Ұсынудың соңғы мерзімі 21.09.2021

6.Баға ұсыныстары салынған конверттерді ашу 21.09.2021, сағат 16:00-де БҚО, Жәнібек а, Жеңіс көшесі, 17-үй мекенжайы бойынша жүргізіледі.

№1 қосымша

Техникалық ерекшелігі

- АГФ-03/540 - МиниГЕМ гемиглобинцианид әдісімен қандағы жалпы гемоглобинді өлшеуге арналған портативті фотометриялық Гемоглобинометр.

Гемоглобинометр қандағы жалпы гемоглобинді гемиглобинцианид әдісімен 540 нм жұмыс толқын ұзындығында өлшеуге арналған. Ол стационарлық және мобильді зертханаларда қолданылады.

Бұл құрылғы кішкентай мөлшері мен салмағы, сондай-ақ ерекше қарапайымдылығы бар.

1. Өлшемдері мен салмағы

"МиниГЕМ 540" - бұл миниатюралық құрылғы. Оның өлшемдері 178x127h43 мм, ал массасы 400 грамнан аспайды. Мұндай құрылғы іс жүзінде зертханалық үстелде орын алмайды, оны науқастың төсегіне, реанимация бөліміне (оның ішінде неонатальды), жедел жәрдем машинасына, далалық зертханаға орнатуға болады.

2. Пайдаланудың қарапайымдылығы

Аспапты жұмысқа дайындау кезінде барлық фотометрлер мен колориметрлерге тән нөлді орнату және калибрлеу рәсімдері талап етілмейді. Аспапты калибрлеудің дұрыстығын бақылау қоса беріліп отырған оптикалық бақылау шарасының (арнайы таңдалған оптикалық шынылардан Жарық Сүзгіш) көмегімен жүзеге асырылады. Аспаптың бақылау көрсеткіштері паспорттық көрсеткіштерден ауытқыған кезде оптикалық беттерден ластануды жою қажет.

Пайдаланудағы аспаптарды тексеруді ГВИ нұсқауы бойынша РФ Мемстандартының метрологиялық қызметі жүзеге асырады.2005 жылғы ақпанда ВНИИОФИ бекіткен 941416.003 И1.

3. Электрмен қоректендіру

Құрылғыны тамақтандыру келесі әдістердің бірімен жүзеге асырылуы мүмкін:

- кернеуі 220 В, 50 Гц айнымалы ток желісінен екінші реттік қорек көзі арқылы

-3 дана мөлшерінде АА типті ішкі стандартты құрғақ қоректендіру элементтерінен.

Құрылғыда үнемді электронды схема бар, сондықтан батареяларды ауыстырмай бір жылдан 4 жылға дейін (батареялардың жарамдылық мерзімі ішінде) офлайн жұмыс істейді.

Қоректендіру элементтерінің бір жиынтығынан қоректендіру кезінде өлшеу циклдерінің саны-кемінде 1000000. Осылайша, электрмен жабдықтау мүмкіндіктері жоғары тиімділікпен құрылғының автономиясы мен ұтқырлығын қамтамасыз етеді.

4. Эргономика

Құрылғыда тұтқалар немесе Қосу және басқару түймелері жоқ. Аспап автоматты түрде қосылады және оған фотометриялық кювет немесе бақылау жарық сүзгісі орналастырылған кезде өлшеу жүргізеді. Қайталанатын өлшеулер кювет құрылғыдан шығарылғанға дейін әр 4 секунд сайын жасалады. Кюветті алғаннан кейін гемоглобиннің өлшенген концентрациясының мәні сандық таблода бір минут бойы сақталады, бұл нәтижені зертханалық журналға енгізу үшін жеткілікті. Бір минуттан кейін құрылғы келесі өлшеу цикліне дейін автоматты түрде өшеді. Әрбір өлшеу циклі қысқа дыбыстық сигналмен бірге жүреді.

Өлшеудің қарапайымдылығы және калибрлеу процедураларының болмауы тіпті тәжірибесіз зертханашы немесе медбике үшін қателіктердің ықтималдығын азайтады және медициналық мекемелерде құрылғыны қолдану аймағын кеңейтеді.

5. Өлшеу әдісі

Қан гемоглобинінің концентрациясын анықтау бірыңғай гемиглобинцианидтік әдіспен жүргізіледі. Шоғырлану диапазоны 0-360 г / л (0-0,9 Б), қателігі 2 %.

Оптикалық тығыздықты өлшеу стандартты 10 мм фотометриялық кюветті пайдалана отырып, 540 нм толқын ұзындығында жүргізіледі, оған Дайындалған сынама пробиркадан тасымалданады.

6. Конструкциясы

Құрылғының тұрақты жұмысы үшін оптикалық параметрлерді автоматты түрде реттеу функциясы бар және оптикалық және электрлік кедергілерді тиімді сүзу қолданылады. Сандық өлшемі 14 мм болатын Сандық сұйық кристалды индикатор (ондық код разрядтарының саны – 3). Зертханалық бөлменің жарықтандырудың кең диапазонында көрсеткіштерді сенімді оқуды қамтамасыз етеді.

Техникалық сипаттамалары:

* Жұмыс толқын ұзындығы: 540 нм;

* өлшеу диапазоны: 0...360 г / л;

* гемоглобин концентрациясын анықтау қателігі: ±2 %;

* қажетті қан мөлшері: 20 мкл;

* сынама дайындау үшін реагенттің қажетті мөлшері: 5 мл;

* сынаманы дайындау уақыты: 15-20 мин;.

* көрсеткіштерді белгілеу уақыты: 2 с;.

* кюветтің оптикалық жолының ұзындығы: 10 ±1 мм;

* фотометрлеуге арналған кюветтегі сынама көлемі: 2-4 мл;

* қуат көзі: 220 В / 50 Гц;

* қуат көзі: 3 АА батареялары;

* қоректену элементтерінің бір жиынтығынан қоректену кезіндегі өлшеу циклдерінің саны: 1 000 000.

* Құрылғының жалпы өлшемдері: 178x127x43 ММ.

Жеткізу жиынтығы:

-Гемоглобинометр АГФ-03/540 - "Минигем", 1 дана.

- Оптикалық кювет 10 мм, 1 дана.

- Бақылау шарасы КМ2, 1 дана.

- АА типті қоректену элементтері, 3 дана.

- Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, 1 дана.

- Желілік адаптер, 1 дана.

- Гипербилирубинемия анализаторы фотометриялық АГФ-02

Негізгі параметрлері

Құрылғы түрі -  автоматты екі толқындық шағылыстырғыш фотометр

Өлшеу принциптері -  екі жұмыс толқын ұзындығында (492 нм және 523 нм) жарықтың шағылысуының спектрлік коэффициенттерінің қатынасының ондық логарифмін өлшеу.

Өлшенетін параметрлер -  Транскутанды билирубин индексі (ТБИ)- гипербилирубинемия дәрежесімен корреляциялық байланысты тері сарғаюының объективті көрсеткіші

Өлшеу диапазоны -  0-50 бірлік ТБИ (~0-500 мкмоль/л)

Кіріктірілген автоматты калибрлеу  - қол жетімділігі

Қоса беріліп отырған бақылау құралдарының – болуы тиіс

Өлшеу уақыты  - 2 секундтан артық емес

Өлшеулер арасындағы уақыт, артық емес - 5 секунд

Жұмыс режиміндегі сандық таблодағы разрядтар саны  - 2

Өлшеу қателігі +  - 2 бірлік ТБИ

Кіріктірілген қуат элементтері  - бар

Қоректендіру элементтерін ауыстырмай немесе қайта зарядтамай өлшеу саны

-    кемінде 1 000 000

Қоректендірудің кіріктірілген элементтері бар Масса, - 200 грамнан артық емес

Габариттері артық емес  -  мм 135х65х35

Негізгі жеткізу жиынтығы

| № | Наименование | Шифр конструкторской документации | Кол-во шт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гипербилирубинемия анализаторы фотометриялық АГФ-02 | ТУ 9443-002-11254896-2002, ДГВИ.941416.001-01 | 1 |  |
| 2 | Құты | ДГВИ.943129.001 | 1 |  |
| 3 | КСФ 1 Бақылау жарық сүзгісі | ДГВИ.943119.001 | 1 | құты құрамында |
| 4 | КСФ 2 Бақылау жарық сүзгісі | ДГВИ.943119.002 | 1 | құты құрамында |
| 5 | Қуат элементі тұрақты кернеу 1.5 В, AAA немесе LR 03 түрі |  | 3 | Құрылғыға орнатылған |
| 6 | Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық | ДГВИ.941416.001 РЭ | 1 |  |
| 7 | Әдістемелік ұсынымдар |  | 1 |  |

- Оттегі ылғалдандырғыш 200ml

Мақсаты: емделушіге оттегін дистилденген су арқылы өткізу әдісімен бір мезгілде ылғалдандыру арқылы реттелетін беруге арналған.

Қолдану саласы: операциялық залдарға және қарқынды терапия мен реанимация бөлімшелеріне арналған.

Din стандартының оттегі клапанына тікелей қосылған ылғалдандыратын көпіршікті типті сыйымдылығы бар ылғалдандырғыш.

Сипаттамалары:

Оттегі көзін қосу әдісі: din стандартының оттегі клапанына тікелей қосылатын штепсель.

Түрі ылғалдандыратын ыдыстар: көп мәрте қолданылатын.

Ылғалдандыратын ыдысты стерильдеу тәсілі: 134 С температурада автоклавтау;

Ылғалдандыратын ыдыстың көлемі: 200 мл.

- "ВМЭН-150" электрондық медициналық таразы

таразылар медициналық, спорттық, мәдени-сауықтыру мекемелерінде адамдарды өлшеуге арналған

Техникалық сипаттамалары:

•

* Өлшеудің ең үлкен шегі (НПВ), кг 150;

* Салыстырып тексерудің бөліну бағасы (е) және индикацияның дискреттілігі (dd), г 50/100, 100, 200;

* Өлшеудің ең төменгі шегі (Тшжа), кг 1, 2, 4;

* МЕМСТ 29329 бойынша дәлдік сыныбы орташа (III);

* Ыдыс массасын іріктеу диапазоны, кг 0-ден 20-ға дейін;

* Таразылардың жүк қабылдау платформасының габариттік өлшемдері, мм 300х300х65 артық емес;

* Таразының салмағы артық емес, кг 3,2;

* Жұмыс температурасының диапазоны (+10) - ден (+40)°C-қа дейін;

* Орташа қызмет мерзімі, жыл 8.

- Электрондық рэп-1 бой өлшегіші (ВМЭН-150 таразысымен)

ересек адамның және бір жарым жастан асқан балалардың өсуін өлшеу үшін, сондай-ақ медициналық, спорттық, мәдени-сауықтыру мекемелерінде қолдану үшін ұсынылады

Техникалық сипаттамалары:

* - Өсуді өлшеудің ең үлкен шегі, м 2,2

* - Бойды өлшеудің ең кіші шегі, м 0,81

* - Есептеу дискреттілігі және бой өлшегіштің салыстырып тексеру бөлінісінің бағасы, мм 1

* - Өсуді өлшеу қателігі, ММ ±2

* - Индикация разрядтарының саны 4

* - AA (316) типті элементтерден 1,5 в қоректену, дана 4

* - Тұтынылатын қуат, Вт 1 артық емес

* - Өлшеу уақыты, сек 3

* - Тасымалдау кезіндегі габариттік өлшемдері, мм 1300х400х400

* - Жұмыс жағдайындағы габариттік өлшемдері, мм 380х580х2600

* - Салмағы, артық емес, кг 8

* - Тампературалардың жұмыс диапазоны, °C +10-нан +40-қа дейін

* - Пайдалану оңай.

* - Автономды тамақтану.

* - Өсімді бекіту.

ВМЭН таразыларының техникалық сипаттамалары-150-100-И-Д-А

* - Габариттік өлшемдері (мм) 300х300х50

* - Платформа өлшемдері (мм) 300х300

* - Салмағы (кг) 2,8

* - Өлшеудің ең үлкен шегі (МГӨБ) (кг) 150

* - Өлшеудің ең төменгі шегі (Тшжа) (кг) 1

* - Есептің дискреттілігі 1-ден 100 кг-ға дейін (г) 50

* - Есептің дискреттілігі 1-ден 150 кг-ға дейін (г) 100

* - Өлшеу уақыты (сек) 3 артық емес

- OMRON NE-C28 Plus компрессорлық ингаляторы

Компрессорлық небулайзер, OMRON Comp Air NE-C28 Plus ингаляторы арнайы дәрі-дәрмектермен тыныс алудың әртүрлі ауруларын, демікпе, созылмалы бронхит, жөтел және аллергиялық және басқа этиологиядағы тыныс алу ауруларын емдеу емдеуге арналған.

Техникалық сипаттамалары:

Тұтынылатын қуаты 53 Вт

Компрессорлық түрі

Түтік ұзындығы 207 см

Аэрозоль бөлшектерінің орташа мөлшері 3,0 мкм

Дәрілік заттар үшін тиісті көлем мин. 2 мл-макс. 7 мл

Препараттың қалдық көлемі 0,7 мл

Өнімділік (аэрозоль шығысы) 0,5 мл/мин

Аэрозоль беру 0,4 мл (2 мл, 1% NaF)

Аэрозоль беру жылдамдығы 0,09 мл/мин (2 мл, 1% NaF)

Шу деңгейі 60 дБ

Желіден жұмыс

Жұмыс режимі ұзақ, үздіксіз

Құрылғының өлшемдері 10,3 × 17 × 18,2 см

Кіріктірілген желдеткіштің ерекшеліктері

Қуат ~200-240V 50Hz

Жинақтау:

-небулайзер компрессоры;

- ауа өткізгіш түтік (ПВХ, 207 см);

- тіс;

- мұрын саңылауы;

- ересектерге арналған маска (ПВХ);

- балаларға арналған маска (ПВХ);

- ауа сүзгілерінің жиынтығы;

- сақтау және тасымалдау сөмкесі;

- пайдалану нұсқаулығы;

- кепілдік картасы.

-Картон қорап орау

- DryView 5700 медициналық лазерлік принтер

Сипаттамалары

Басып шығару технологиясы Фототермографиялық құрылғы (лазерлік экспозиция)

Лазерлік кескіннің сапасы 325 пиксель / дюйм, пиксель 78 МКМ

Сұр шкаласы 14-бит

Сағатына 45 пленкаға дейін: 14 X 17 дюйм (35 x 43 см)

Кішігірім пленкалар тезірек басылады

Пленка көк немесе мөлдір полиэфир қалыңдығы 7 миль

Картриджді картриджде 125 Парақ, жарықта орнатуға болады

Фильм пішімдері 14 x 17 дюйм (35 x 43 см)

11 x 14 дюйм (28 x 35 см)

10 X 12 дюйм (25 x 30 см)

8 X 10 дюйм (20 x 25 см)

10/100/1000 Base T Ethernet желілік интерфейсі (джумбо кадрларын қолдау)

Қолдау көрсетілетін DICOM 3.0 стандарты

Өлшемдері (ШхВхГ) 610 x 470 x 660 мм

Салмағы 54 кг

Қуат көзі 180-264 в ток; 50/60 Гц; максимум 4,5 А

Пайдалану шарттары Температура: 59-дан 91°F-қа дейін (15-тен 33°C-қа дейін)

Ылғалдылық: 20-дан 80% - ға дейін салыстырмалы ылғалдылық, конденсациясыз

- Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7A-23D

Техникалық сипаттамалары

Өнімділігі, л / мин - 20

Жинақ-банканың көлемі, мл - 2500

Жинақ-банкалар саны, дана - 2

Теріс қысым диапазоны, кПа - 20-90

Шу, артық емес, дБ - 60

Жұмыс циклі, мин - 30/15

Тұтынылатын қуат, ВА - 90

Электрмен Қоректендіру, В/Гц - 220/50

Габариттік өлшемдері, мм - 360×320×730

Салмағы, кг - 13,7

Жинақтау

* Сорғыш (ауыстырмалы және қосалқы бөлшектерсіз) 1 дана.

* Банк-жинақ 2 дана.

* Сорғыш ұшы 1 дана.

* Аспирациялық түтік (L=2м) 1 дана.

* Қосылу түтігі (L=0,1 м) 2 дана.

* 2 дана банкаға арналған қақпақ.

* Бактериялық ауа сүзгісі 2 дана.

* Қалқымалы құрылғы 1 дана.

• Педальный аяқты ажыратқыш 1 дана.

* Қуат сымы 1 дана.

* Нұсқаулық 1 дана.